«УТВЕРЖДАЮ» Главный инженер ПАО «ЯТЭК» _______________ В.И. Санников «____»_________________ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку хроматографического комплекса

- Заказчик:

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ПАО «ЯТЭК»).

- Основные требования применения:

Определение бензола и суммарного содержания ароматических углеводородов в бензине в соответствии с ГОСТ 29040-91

- Основные технические требования к поставляемому изделию:

| Технические характеристики |  | Требуемый параметр |
| --- | --- | --- |
| Хроматограф «Кристалл 2000М», исполнение 1 (3) |  |  |
| Общие характеристики комплекса |  |  |
| Связь хроматографа с компьютером по интерфейсам Ethernet, USB |  | Должно быть наличие |
| Автоматическое включение режима «Охлаждение» для защиты колонок при прекращении подачи газа-носителя |  | Должно быть наличие |
| Все элементы газовой схемы (пневматические узлы) доступны для технического обслуживания и перекоммутации газовой схемы при открывании верхней крышки прибора. |  | Должно быть наличие |
| Наличие электронного регулирования газовых потоков |  | Должно быть наличие |
| Наличие возможности установки или замены индивидуальных детекторов с универсальным посадочным местом в любой последовательности без замены аналитической части (модуля) |  | Должно быть наличие |
| Наличие возможности задания параметров регулятора для каждого канала в отдельности |  | Должно быть наличие |
| Основные технико-эксплуатационные показатели |  |  |
| Термостат колонок |  |  |
| Диапазон рабочих температур |  | Колонок: от 4 до 450 ºС Испарителей: от 50 до 450 ºС Детекторов: от 50 до 450 ºС |
| Предел отклонения среднего установившегося значения температуры термостатов от заданного значения, не более |  | ±1,5 % |
| Программирование температуры термостата колонок осуществляется по линейному закону со скоростью |  | от 0,1 до 120 °С/мин. с дискретн. установки 0,1 °С/мин |
| Детекторы |  |  |
| Пламенно-ионизационный детектор (ПИД) |  |  |
| Предел детектирования по гептану или пропану |  | 2·10-12 г/с |
| Линейный диапазон |  | Должен быть не менее 107 |
| Электронное управление потоков, автоматический контроль поджига |  | Должно быть наличие |
| Комплект гаек и муфт для подключения колонок |  | Должно быть наличие |
| Диапазон температур |  | От 150 ºС до 450 ºС |
| Программное обеспечение для управления хроматографом, сбора и обработки хроматографических данных |  |  |
| Должно функционировать под управлением операционных систем Microsoft Windows 8.х,10 или эквивалент |  | Должно быть наличие |
| Язык интерфейса программы: русский/английский |  | Должно быть наличие |
| Возможность создания учетных записей пользователей с паролями, позволяющих разграничить доступ к программе для пользователей, имеющих разную квалификацию |  | Должно быть наличие |
| Программное управление и контроль всех рабочих параметров хроматографа и внешних устройств |  | Должно быть наличие |
| Автоматическая и ручная разметка пиков, различные методы градуировки и количественной обработки данных, усреднение результатов нескольких измерений, печать отчетов, создание автоматических последовательностей для обработки данных с гибкими настройками для каждого метода |  | Должно быть наличие |
| Программа обработки «Хроматэк Аналитик» |  | Должно быть наличие |
| Сбор и обработка хроматографической информации, поступающей от хроматографов серии "Кристалл" и "Хроматэк-Кристалл", а также другого аналитического оборудования |  |  |
| Обработка хроматограммы – последовательность настраиваемых операций (Расчет хроматограммы) |  | Должно быть наличие |
| По каждому анализу из нескольких повторов выводится средний результат, рассчитываются статистические характеристики |  | Должно быть наличие |
| Результат ручной корректировки разметки пиков автоматически сохраняется и может быть использован в качестве шаблона для разметки других хроматограмм |  | Должно быть наличие |
| Настраиваемый интерфейс таблиц и графика хроматограмм позволяет создать индивидуальную настройку для каждого рабочего метода |  | Должно быть наличие |
| Градуировка и представление результатов анализов выполняются в соответствии с современными требованиями и рекомендациями IUPAC |  | Должно быть наличие |
| Отчеты в форматах: PDF, XPS, HTML, DOC, CSV, TXT |  | Должно быть наличие |
| Экспорт данных в формат XLSX (Microsoft Excel и аналоги). Возможность настройки собственных формул, реализация собственных расчетов, любой сложности |  | Должно быть наличие |
| Контрольные карты Шухарта |  | Должно быть наличие |
| Обнаружение неестественных изменений в данных из повторяющихся процессов и дать критерии для обнаружения отсутствия статистической управляемости. Обеспечение и поддержание процессов на приемлемом и стабильном уровне, гарантируя соответствие продукции и услуг установленным требованиям |  |  |
| ГОСТ Р ИСО 7870-2-2015 ГОСТ 31371.1-2008 ГОСТ 31371.7-2008 |  | Должно быть наличие |
| Генератор водорода |  | Генератор водорода 10.600 |
| Производительность |  | Должна быть не менее 10 л/час |
| Максимальное выходное давление |  | 600 кПа |
| Возможность дозаправки водой генератора водорода без сбрасывания давления вырабатываемого водорода |  | Должно быть наличие |
| Фильтр-индикатор влажности, установленный на передней панели корпуса |  | Должно быть наличие |
| Фильтры для осушки |  | Должно быть наличие |
| Компрессор воздуха |  | Компрессор 180.200 |
| Производительность при нормальном давлении |  | 180 л /ч |
| Номинальное рабочее давление воздуха |  | от 170 до 200 кПа |
| Мембрана 7.010.019-01 |  |  |
| Мембрана испарителя. Толщина 3мм, диаметр 11мм. Цвет – темно-красный, Тмах 300 ºС, с низким газводыелением |  |  |
| Комплект коммутационный 4.069.007 |  |  |
| Подключение хроматографа ПМ-3 и ПМ-2 по сети Ethernet |  |  |
| Коммутатор D-Link DES1016A 10/100 или эквивалент на 16 портов | Должно быть наличие |  |
| Кабель длиной 3м | Должно быть наличие |  |
| Комплект арматуры газовой 4.078.000 |  |  |
| Обязательная метрологическая поверка манометров, установленных на регуляторе давления |  | Должно быть наличие |
| Двухступенчатый баллонный регулятор давления газа-носителя с инертной металлической мембраной |  | Должно быть наличие |
| Резьбы подключений |  | G 3/4'', M8x1 |
| Наименьшее входное давление |  | 1,2 МПа |
| Наибольшее входное давление |  | 14,0 МПа |
| Выходное (рабочее) давление |  | От 0,1 до 0,6 МПа |
| Сервис и техническая поддержка |  |  |
| Доставка оборудования до адреса Заказчика |  | Должно быть наличие |
| Руководство пользователя по подготовке и проведению хроматографического анализа на аппаратно-программном комплексе «Хроматэк Кристалл». Бензины. Определение бензола и суммарного содержания ароматических углеводородов (в соответствии с ГОСТ 29040). |  | Должно быть наличие |
| Пусконаладочные работы (монтаж, запуск, первичный инструктаж персонала), 4 дня, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл – Сыр |  | Должно быть наличие |
| Государственная первичная поверка газохроматографического комплекса с одним детектором |  | Должно быть наличие |

- Комплектность поставки хроматографического комплекса:

| Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Хроматограф «Кристалл 2000М», исполнение 1 (3) | шт. | 1 |
| Детектор ПИД | шт. | 1 |
| Испаритель насадочный | шт. | 1 |
| Колонка М ss316 3м*3мм, 10% ГЦЭГ на Хромосорбе P-AW 60/80меш | шт. | 1 |
| Генератор водорода 10.600 | шт. | 1 |
| Компрессор 180.200 (макс. давление 200 кПа, производительность 3 л/мин) | шт. | 1 |
| Комплект арматуры газовой 4.078.000 | шт. | 1 |
| Комплект коммутационный 4.069.007 (8 портов) | шт. | 1 |
| Мембрана 7.010.019-01 (3х11мм, 50шт/уп, с низким газовыделением) | уп. | 1 |
| Трубка медная капиллярная 1/8'' | м. | 3 |
| Шприц SGE-Chromatec-01-1мкл, ТУ4321-011-12908609-08 с метрологической поверкой | шт. | 2 |
| Персональный компьютер характеристиками не ниже: процессор Intel: 2-х ядерный процессор Intel ; MB ASUS; Ethernet 1Gb; DDR4 4Gb; HDD 1Tb; DVD+RW; ПО Windows 10 Russian; Монитор 24'' TFT; Принтер лазерный монохромный формата А4 | шт. | 1 |
| Программа обработки «Хроматэк Аналитик» | шт. | 1 |

- Общие требования к поставке:

  - Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

  - Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

  - Все комплектующие должны обеспечить функционирование оборудования в соответствии с требованиями применения пункта № 2.

  - При рассмотрении предложений от участников рассматриваются эквиваленты.

  - Перечень обязательной технической документации:

- сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС);

- сертификат соответствия ГОСТ Р.

  - Оборудование должно поставляться новым, оригинального производства, со свидетельством о поверке. Год выпуска оборудования не позднее 2020 г.

  - Обязательное техническое обслуживание во время гарантийного срока эксплуатации.

  - Дистанционное сопровождение, консультация по вопросам работы хроматографического комплекса.

  - Перечень прилагаемой в комплекте с оборудованием технической документации:

- паспорта;

- руководства по эксплуатации;

- методики поверки;

- сертификат соответствия ГОСТ Р;

- сертификат соответствия ТР ТС;

- комплектовочная ведомость.

- свидетельство о первичной (периодической) поверке.

Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке.

  - Гарантийный срок 18 месяцев со дня ввода в эксплуатации.

  - Срок поставки 60 календарных дней с момента заключения договора.

  - Место поставки: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Маганский тракт 2км д.2а, Центральный склад МПЗ ПАО «ЯТЭК».

Составил:

| Главный специалист |  |  |  | Степанов Н.Н. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

Согласовано:

| Начальник ЛХА |  |  |  | Замалиева Р.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |