«УТВЕРЖДАЮ» Главный инженер ПАО «ЯТЭК» _______________ В.И. Санников «____»_________________ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Заказчик:

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ПАО «ЯТЭК»).

- Основные требования применения:

  - №1. Анализ компонентного состава природного газа (He, H2, N2, O2, CO2, углеводороды С1-С8, с возможностью получения пика С6+ и детального разделения углеводородов С4-С8 на капиллярной колонке) в соответствии с  ГОСТ Р 31371 часть 7  методы А и Б.

  - №2. Анализ сероводорода, карбонилсульфида и меркаптанов в природном газе в соответствии с ГОСТ Р 53367-2009, а также для анализа сероводорода, меркаптановой серы и диоксида углерода в сжиженном газе.

  - №3. Определение типов ароматических углеводородов в средних дистиллятах с детектированием по коэффициенту рефракции по ГОСТ EN 12916 Нефтепродукты. Определение типов ароматических углеводородов в средних дистиллятах.

- Основные технические требования к поставляемому изделию:

  - №1. Анализ компонентного состава природного газа (He, H2, N2, O2, CO2, углеводороды С1-С8, с возможностью получения пика С6+ и детального разделения углеводородов С4-С8 на капиллярной колонке) в соответствии с  ГОСТ Р 31371 часть 7  методы А и Б.

| Технические характеристики | Требуемый параметр |
| --- | --- |
| Газовый хроматограф «Хроматэк-Кристалл 5000» исп. 2 (10) или его аналог |  |
| Общие характеристики комплекса |  |
| Связь хроматографа с компьютером по интерфейсам Ethernet, USB | Должно быть наличие |
| Автоматическое включение режима «Охлаждение» для защиты колонок при прекращении подачи газа-носителя | Должно быть наличие |
| Все элементы газовой схемы (пневматические узлы) доступны для технического обслуживания и перекоммутации газовой схемы при открывании верхней крышки прибора. | Должно быть наличие |
| Возможность одновременного размещения в хроматографе не менее трех детекторов и не менее трех испарителей | Должно быть наличие |
| Возможность установки или замены индивидуальных детекторов с универсальным посадочным местом в любой последовательности без замены аналитической части (модуля) | Должно быть наличие |
| Основные технико-эксплуатационные показатели |  |
| Термостат колонок |  |
| Диапазон рабочих температур | от Токр среды +4 ºС до 450 ºС, с дискретн. установки 0,1 °С |
| Скорость программированного нагрева (по линейному закону) | от 0,1 до 120 ºС/мин, с дискретн. установки 0,1 °С/мин |
| Время охлаждения при температуре окружающей среды 22 °С | от 400 до 50 ºС за 5,5 мин |
| Детекторы |  |
| Пламенно-ионизационный детектор (ПИД) |  |
| Предел детектирования по гептану или пропану | 2·10-12 г/с |
| Линейный диапазон | Должен быть не менее 107 |
| Электронное управление потоков, автоматический контроль поджига | Должно быть наличие |
| Комплект гаек и муфт для подключения колонок | Должно быть наличие |
| Диапазон температур | От 150 ºС до 450 ºС |
| Детектор по теплопроводности (ДТП) |  |
| Предел детектирования по гептану или пропану | 2·10-9 г/мл |
| Линейный диапазон | Должен быть не менее 105 |
| Диапазон температур | От 50 ºС до 350 ºС |
| Электронные регуляторы расхода и давления |  |
| Входное давление | До 1,25 МПа |
| Расход газа-носителя | от 10 до 500 мл/мин |
| Расход водорода | от 10 до 200 мл/мин |
| Расход воздуха | от 10 до 800 мл/мин |
| Дискретность задание расходов | 0,1 мл/мин |
| Программное обеспечение для управления хроматографом, сбора и обработки хроматографических данных |  |
| Должно функционировать под управлением операционных систем Microsoft Windows 8.х,10 или эквивалент | Должно быть наличие |
| Язык интерфейса программы: русский/английский | Должно быть наличие |
| Возможность создания учетных записей пользователей с паролями, позволяющих разграничить доступ к программе для пользователей, имеющих разную квалификацию | Должно быть наличие |
| Программное управление и контроль всех рабочих параметров хроматографа и внешних устройств | Должно быть наличие |
| Автоматическая и ручная разметка пиков, различные методы градуировки и количественной обработки данных, усреднение результатов нескольких измерений, печать отчетов, создание автоматических последовательностей для обработки данных с гибкими настройками для каждого метода | Должно быть наличие |
| Программа обработки «Хроматэк Аналитик» | Должно быть наличие |
| Сбор и обработка хроматографической информации, поступающей от хроматографов серии "Кристалл" и "Хроматэк-Кристалл", а также другого аналитического оборудования |  |
| Обработка хроматограммы – последовательность настраиваемых операций (Расчет хроматограммы) | Должно быть наличие |
| По каждому анализу из нескольких повторов выводится средний результат, рассчитываются статистические характеристики | Должно быть наличие |
| Результат ручной корректировки разметки пиков автоматически сохраняется и может быть использован в качестве шаблона для разметки других хроматограмм | Должно быть наличие |
| Настраиваемый интерфейс таблиц и графика хроматограмм позволяет создать индивидуальную настройку для каждого рабочего метода | Должно быть наличие |
| Градуировка и представление результатов анализов выполняются в соответствии с современными требованиями и рекомендациями IUPAC | Должно быть наличие |
| Отчеты в форматах: PDF, XPS, HTML, DOC, CSV, TXT | Должно быть наличие |
| Экспорт данных в формат XLSX (Microsoft Excel и аналоги). Возможность настройки собственных формул, реализация собственных расчетов, любой сложности | Должно быть наличие |
| Программа обработки «Хроматэк Газ» | Должно быть наличие |
| Расчет теплофизических свойств природного газа по его компонентному составу, расчет состава газа, контроль градуировки |  |
| Расчет по: ГОСТ 31371.1-2008 (ИСО 6974.1:2000) ГОСТ 31371.6-2008 (ИСО 6974.6:2002) ГОСТ 31371.7-2008 ГОСТ 31369-2008 (ИСО 6976:1995) ГОСТ Р 53367-2009 Р Газпром 5.9-2010 ОСТ 153-39.2-028-2002 МВУ 06-063: 2011 МВУ 045/05-2011 МИ № Г.001-2015 МИ 01.11.36 | Должно быть наличие |
| Контрольные карты Шухарта | Должно быть наличие |
| Обнаружение неестественных изменений в данных из повторяющихся процессов и дать критерии для обнаружения отсутствия статистической управляемости. Обеспечение и поддержание процессов на приемлемом и стабильном уровне, гарантируя соответствие продукции и услуг установленным требованиям |  |
| ГОСТ Р ИСО 7870-2-2015 ГОСТ 31371.1-2008 ГОСТ 31371.7-2008 | Должно быть наличие |
| Блок фильтров 5.884.012-02 |  |
| Два канала, с адсорбционными фильтрами и стабилизирующими регуляторами давления |  |
| Максимальное давление на входе | 0,7 МПа |
| Давление на выходе (соответствует допустимому входному давлению хроматографа) | 0,4 МПа |
| Фильтр 20.0-01 |  |
| Для очистки воздуха от органических примесей |  |
| Примеси на выходе | менее чем 0.1мг/м³ |
| Генератор водорода | Генератор водорода 10.600 |
| Производительность | Должна быть не менее 10 л/час |
| Максимальное выходное давление | 600 кПа |
| Возможность дозаправки водой генератора водорода без сбрасывания давления вырабатываемого водорода | Должно быть наличие |
| Фильтр-индикатор влажности, установленный на передней панели корпуса | Должно быть наличие |
| Фильтры для осушки | Должно быть наличие |
| Компрессор воздуха | Компрессор 180.200 |
| Производительность при нормальном давлении | 180 л /ч |
| Номинальное рабочее давление воздуха | от 170 до 200 кПа |
| Комплект арматуры газовой 4.078.000 |  |
| Обязательная метрологическая поверка манометров, установленных на регуляторе давления | Должно быть наличие |
| Двухступенчатый баллонный регулятор давления газа-носителя с инертной металлической мембраной | Должно быть наличие |
| Резьбы подключений | G 3/4'', M8x1 |
| Наименьшее входное давление | 1,2 МПа |
| Наибольшее входное давление | 14,0 МПа |
| Выходное (рабочее) давление | От 0,1 до 0,6 МПа |
| Сервис и техническая поддержка |  |
| Доставка оборудования до адреса Заказчика | Должно быть наличие |
| Руководство пользователя по подготовке и проведению хроматографического анализа на аппаратно-программном комплексе «Хроматэк-Кристалл». Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределённости. Методика выполнения измерений молярной доли компонентов согласно ГОСТ 31371.7-2008 | Должно быть наличие |
| Пусконаладочные работы (монтаж, запуск, первичный инструктаж персонала), 4 дня, РС (Я), Вилюйский улус, п. Кысыл – Сыр | Должно быть наличие |
| Государственная первичная поверка газохроматографического комплекса с четырьмя детекторами | Должно быть наличие |

  - №2. Анализ сероводорода, карбонилсульфида и меркаптанов в природном газе в соответствии с ГОСТ Р 53367-2009, а также для анализа сероводорода, меркаптановой серы и диоксида углерода в сжиженном газе.

| Технические характеристики |  | Требуемый параметр |
| --- | --- | --- |
| Газовый хроматограф «Хроматэк-Кристалл 5000» исп. 2 или его аналог |  |  |
| Общие характеристики комплекса |  |  |
| Связь хроматографа с компьютером по интерфейсам Ethernet, USB |  | Должно быть наличие |
| Автоматическое включение режима «Охлаждение» для защиты колонок при прекращении подачи газа-носителя |  | Должно быть наличие |
| Все элементы газовой схемы (пневматические узлы) доступны для технического обслуживания и перекоммутации газовой схемы при открывании верхней крышки прибора. |  | Должно быть наличие |
| Возможность одновременного размещения в хроматографе не менее трех детекторов и не менее трех испарителей |  | Должно быть наличие |
| Возможность установки или замены индивидуальных детекторов с универсальным посадочным местом в любой последовательности без замены аналитической части (модуля) |  | Должно быть наличие |
| Основные технико-эксплуатационные показатели |  |  |
| Термостат колонок |  |  |
| Диапазон рабочих температур |  | от Токр среды +4 ºС до 450 ºС, с дискретн. установки 0,1 °С |
| Скорость программированного нагрева (по линейному закону) |  | от 0,1 до 120 ºС/мин, с дискретн. установки 0,1 °С/мин |
| Время охлаждения при температуре окружающей среды 22 °С |  | от 400 до 50 ºС за 5,5 мин |
| Детекторы |  |  |
| Пламенно-фотометрический детектор (ПФД) (S) |  |  |
| Для анализа S-содержащих соединений |  |  |
| Предел детектирования |  | Не более 1·10-12 гS/с |
| Детектор по теплопроводности (ДТП) |  |  |
| Предел детектирования по гептану или пропану |  | 2·10-9 г/мл |
| Линейный диапазон |  | Должен быть не менее 105 |
| Диапазон температур |  | От 50 ºС до 350 ºС |
| Фильтр 20.0-01 |  |  |
| Для очистки воздуха от органических примесей |  |  |
| Примеси на выходе | менее чем 0.1мг/м³ |  |
| Кран-дозатор сжиженных газов |  |  |
| Ввод в испаритель жидких или сжиженных газовых проб |  |  |
| Дозирующий объем |  | 0,25 мкл |
| Управление |  | Ручное |
| Фильтр, предотвращающий попадание механических загрязнений во внутренние порты |  | Должно быть наличие |
| Блок фильтров 5.884.012 |  |  |
| Три канала газа с адсорбционными регенерируемыми фильтрами и стабилизирующими регуляторами давления |  |  |
| Максимальное давление на входе |  | 0,7 МПа |
| Давление на выходе (соответствует допустимому входному давлению хроматографа) |  | 0,4 МПа |
| Индикатор расхода газа 5.183.004 |  |  |
| Индикатор расхода газа представляет собой автономное устройство для измерения (индикации) потока химически неагрессивного газа. |  |  |
| Количество каналов |  | 1 |
| Максимальное давление на входе |  | 1,25 МПа |
| Программное обеспечение для управления хроматографом, сбора и обработки хроматографических данных |  |  |
| Должно функционировать под управлением операционных систем Microsoft Windows 8.х,10 или эквивалент |  | Должно быть наличие |
| Язык интерфейса программы: русский/английский |  | Должно быть наличие |
| Возможность создания учетных записей пользователей с паролями, позволяющих разграничить доступ к программе для пользователей, имеющих разную квалификацию |  | Должно быть наличие |
| Программное управление и контроль всех рабочих параметров хроматографа и внешних устройств |  | Должно быть наличие |
| Автоматическая и ручная разметка пиков, различные методы градуировки и количественной обработки данных, усреднение результатов нескольких измерений, печать отчетов, создание автоматических последовательностей для обработки данных с гибкими настройками для каждого метода |  | Должно быть наличие |
| Программа обработки «Хроматэк Аналитик» |  | Должно быть наличие |
| Сбор и обработка хроматографической информации, поступающей от хроматографов серии "Кристалл" и "Хроматэк-Кристалл", а также другого аналитического оборудования |  |  |
| Обработка хроматограммы – последовательность настраиваемых операций (Расчет хроматограммы) |  | Должно быть наличие |
| По каждому анализу из нескольких повторов выводится средний результат, рассчитываются статистические характеристики |  | Должно быть наличие |
| Результат ручной корректировки разметки пиков автоматически сохраняется и может быть использован в качестве шаблона для разметки других хроматограмм |  | Должно быть наличие |
| Настраиваемый интерфейс таблиц и графика хроматограмм позволяет создать индивидуальную настройку для каждого рабочего метода |  | Должно быть наличие |
| Градуировка и представление результатов анализов выполняются в соответствии с современными требованиями и рекомендациями IUPAC |  | Должно быть наличие |
| Отчеты в форматах: PDF, XPS, HTML, DOC, CSV, TXT |  | Должно быть наличие |
| Экспорт данных в формат XLSX (Microsoft Excel и аналоги). Возможность настройки собственных формул, реализация собственных расчетов, любой сложности |  | Должно быть наличие |
| Программа обработки «Хроматэк Газ» |  | Должно быть наличие |
| Расчет теплофизических свойств природного газа по его компонентному составу, расчет состава газа, контроль градуировки |  |  |
| Расчет по: ГОСТ 31371.1-2008 (ИСО 6974.1:2000) ГОСТ 31371.6-2008 (ИСО 6974.6:2002) ГОСТ 31371.7-2008 ГОСТ 31369-2008 (ИСО 6976:1995) ГОСТ Р 53367-2009 Р Газпром 5.9-2010 ОСТ 153-39.2-028-2002 МВУ 06-063: 2011 МВУ 045/05-2011 МИ № Г.001-2015 МИ 01.11.36 |  | Должно быть наличие |
| Контрольные карты Шухарта |  | Должно быть наличие |
| Обнаружение неестественных изменений в данных из повторяющихся процессов и дать критерии для обнаружения отсутствия статистической управляемости. Обеспечение и поддержание процессов на приемлемом и стабильном уровне, гарантируя соответствие продукции и услуг установленным требованиям |  |  |
| ГОСТ Р ИСО 7870-2-2015 ГОСТ 31371.1-2008 ГОСТ 31371.7-2008 |  | Должно быть наличие |
| Вакуумный насос |  | Value VE 2100 (220В) |
| Производительность |  | Должно быть не менее 283 л/мин |
| Остаточное давление (парциальное/полное) |  | 0,2 / 2 Па |
| Мощность двигателя |  | 0.75 кВт |
| Присоединительная резьба |  | 1/4" |
| Генератор водорода |  | Генератор водорода 25.600 осч |
| Производительность |  | Должна быть не менее 25 л/час |
| Выходное давление |  | 600 кПа |
| Чистота водорода |  | 99,9995 % об. |
| Возможность дозаправки водой генератора водорода без сбрасывания давления вырабатываемого водорода |  | Должно быть наличие |
| Фильтр-индикатор влажности, установленный на передней панели корпуса |  | Должно быть наличие |
| Фильтры для осушки |  | Должно быть наличие |
| Компрессор воздуха |  | Компрессор 180.200 |
| Производительность при нормальном давлении |  | 180 л /ч |
| Номинальное рабочее давление воздуха |  | от 170 до 200 кПа |
| Комплект арматуры газовой 4.078.000 |  |  |
| Обязательная метрологическая поверка манометров, установленных на регуляторе давления |  | Должно быть наличие |
| Двухступенчатый баллонный регулятор давления газа-носителя с инертной металлической мембраной |  | Должно быть наличие |
| Резьбы подключений |  | G 3/4'', M8x1 |
| Наименьшее входное давление |  | 1,2 МПа |
| Наибольшее входное давление |  | 14,0 МПа |
| Выходное (рабочее) давление |  | От 0,1 до 0,6 МПа |
| Сервис и техническая поддержка |  |  |
| Доставка оборудования до адреса Заказчика |  | Должно быть наличие |
| Руководство пользователя по подготовке и проведению хроматографического анализа на аппаратно-программном комплексе «Хроматэк-Кристалл». Газ горючий природный. Определение серосодержащих компонентов по ГОСТ Р53367—2009 |  | Должно быть наличие |
| Пусконаладочные работы (монтаж, запуск, первичный инструктаж персонала), 4 дня, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл – Сыр |  | Должно быть наличие |
| Государственная первичная поверка газохроматографического комплекса с двумя детекторами |  | Должно быть наличие |

  - №3. Определение типов ароматических углеводородов в средних дистиллятах с детектированием по коэффициенту рефракции по ГОСТ EN 12916 Нефтепродукты. Определение типов ароматических углеводородов в средних дистиллятах

| Технические характеристики | Требуемый параметр |
| --- | --- |
| Хроматограф жидкостный «Хроматэк - Кристалл ВЭЖХ 2014» |  |
| Общие характеристики комплекса |  |
| Связь хроматографа с компьютером по интерфейсам Ethernet, USB | Должно быть наличие |
| Термостат колонок с возможностью размещения 3 колонок длиной 300 мм | Должно быть наличие |
| Датчики утечки растворителя | Должно быть наличие |
| Автоматическая компенсация сжимаемости растворителя | Должно быть наличие |
| Возможность управления режимами работ составных частей и сервисных устройств, диагностику и автоматический контроль неисправностей, проведение измерений, обработку, идентификацию и автоматический расчет концентраций анализируемых соединений, а так же хранение методов, результатов и методик проведения анализа. | Должно быть наличие |
| Основные технико-эксплуатационные показатели |  |
| Рефрактометрический детектор |  |
| Предел детектирования, не более | 1,5·10-7 г/мл по кофеину в воде или 3,0·10-7 г/мл по глюкозе воде |
| Уровень флуктуационных шумов нулевого сигнала, не более | 2,5 10-5 В |
| Диапазон рабочих расходов элюента | От 0,001 до 10 мл/мин |
| Пределы допускаемого относительного изменения выходного сигнала за 8 часов, не более | По высоте пика: ±5 % По площади пика: ±5 % По времени удерживания: ±1 % |
| Диапазон рабочих температур термостата колонок | от 4 до 90 ºС |
| Программное обеспечение для управления хроматографом, сбора и обработки хроматографических данных |  |
| Должно функционировать под управлением операционных систем Microsoft Windows 8.х,10 или эквивалент | Должно быть наличие |
| Язык интерфейса программы: русский/английский | Должно быть наличие |
| Возможность создания учетных записей пользователей с паролями, позволяющих разграничить доступ к программе для пользователей, имеющих разную квалификацию | Должно быть наличие |
| Программа обработки «Хроматэк Аналитик» | Должно быть наличие |
| Сбор и обработка хроматографической информации, поступающей от хроматографов серии «Кристалл» и «Хроматэк-Кристалл», а также другого аналитического оборудования |  |
| Обработка хроматограммы – последовательность настраиваемых операций (Расчет хроматограммы) | Должно быть наличие |
| По каждому анализу из нескольких повторов выводится средний результат, рассчитываются статистические характеристики | Должно быть наличие |
| Результат ручной корректировки разметки пиков автоматически сохраняется и может быть использован в качестве шаблона для разметки других хроматограмм | Должно быть наличие |
| Настраиваемый интерфейс таблиц и графика хроматограмм позволяет создать индивидуальную настройку для каждого рабочего метода | Должно быть наличие |
| Градуировка и представление результатов анализов выполняются в соответствии с современными требованиями и рекомендациями IUPAC | Должно быть наличие |
| Отчеты в форматах: PDF, XPS, HTML, DOC, CSV, TXT | Должно быть наличие |
| Экспорт данных в формат XLSX (Microsoft Excel и аналоги). Возможность настройки собственных формул, реализация собственных расчетов, любой сложности | Должно быть наличие |
| Контрольные карты Шухарта | Должно быть наличие |
| Обнаружение неестественных изменений в данных из повторяющихся процессов и дать критерии для обнаружения отсутствия статистической управляемости. Обеспечение и поддержание процессов на приемлемом и стабильном уровне, гарантируя соответствие продукции и услуг установленным требованиям |  |
| ГОСТ Р ИСО 7870-2-2015 | Должно быть наличие |
| Конфигуратор ВЭЖХ | Должно быть наличие |
| Для соединения в единый комплекс «Хроматэк-Кристалл ВЭЖХ 2014» отдельных блоков ВЭЖХ, каждый из которых представляет собой автономное устройство |  |
| Сервис и техническая поддержка |  |
| Доставка оборудования до адреса Заказчика | Должно быть наличие |
| Руководство пользователя по подготовке и проведению хроматографического анализа на аппаратно-программном комплексе «Хроматэк Кристалл». Определение типов ароматических углеводородов в средних дистиллятах методом высокоэффективной жидкостной хроматографией по ГОСТ Р EN 12916. | Должно быть наличие |
| Пусконаладочные работы (монтаж, запуск, первичный инструктаж персонала), 4 дня, РС (Я), Вилюйский улус, п. Кысыл – Сыр | Должно быть наличие |
| Государственная первичная поверка жидкостного хроматографа с одним детектором | Должно быть наличие |

- Комплектность поставки хроматографического комплекса:

  - №1. Анализ компонентного состава природного газа (He, H2, N2, O2, CO2, углеводороды С1-С8, с возможностью получения пика С6+ и детального разделения углеводородов С4-С8 на капиллярной колонке) в соответствии с  ГОСТ Р 31371 часть 7  методы А и Б.

| Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Хроматограф «Хроматэк - Кристалл 5000» исп.2 (10) | шт. | 1 |
| Детектор ДТП | шт. | 3 |
| Детектор ПИД | шт. | 1 |
| Кран 10-ти портовый (автоматический, термостатируемый), Кат.№ КрД10.2-16(1.1).52.АТ | шт. | 1 |
| Кран 10-ти портовый (автоматический, термостатируемый c продуваемой оболочкой), Кат.№ КрД10.2-16(1.1).52.АТ-по | шт. | 1 |
| Переключатель колонок (автоматический, термостатированный), Кат.№ КрП4.2-16(1.1).52.АТ | шт. | 1 |
| Колонка М 2м*3мм, NaX 60/80меш | шт. | 1 |
| Колонка М ss316 3м*2мм, Hayesep R 80/100меш | шт. | 1 |
| Колонка М ss316 3м*2мм, NaX 80/100меш | шт. | 1 |
| Колонка BP-1, 60м*0.32мм*1.0мкм, Cat.N 054810 | шт. | 1 |
| Блок фильтров 5.884.012-02 (двухканальный, с адсорбционными фильтрами и стабилизирующими регуляторами давления) | шт. | 1 |
| Генератор водорода 10.600 | шт. | 1 |
| Компрессор 180.200 (макс. давление 200 кПа, производительность 3 л/мин) | шт. | 1 |
| Комплект арматуры газовой 4.078.000 или аналог | шт. | 2 |
| Фильтр 20.0-01 (кат. очистка воздуха от органических примесей) | шт. | 1 |
| Доза 0.25мл, Кат.№ Дз250(1.16.1) | шт. | 1 |
| Доза 1мл, Кат.№ Дз1к(1.16.1) | шт. | 3 |
| Индикатор расхода газа 5.183.004-01 (1 поток) | шт. | 1 |
| Комплект коммутационный 4.069.007 (8 портов) | шт. | 1 |
| Пневмосопротивление регулируемое 5.150.019 | шт. | 2 |
| Фильтр 5.884.069 (по каналу пробы, после РПС) | шт. | 2 |
| Фильтр 6.112.008-03 (незаполненный) | шт. | 1 |
| Аттестованная газовая смесь в статусе ИПГ (He, H2, N2, O2, CO2, углеводороды С1-С8, бензол, толуол, всего 18 компонентов) в алюм.баллоне емк. 10 л | шт. | 1 |
| Пробоотборник (алюминий, емк. 2л, латунные вентили) | шт. | 1 |
| Трубка медная капиллярная 1/8'' | м. | 3 |
| Трубопровод обогреваемый 6.457.181-04 (с инертной трубкой) | шт. | 1 |
| Персональный компьютер характеристиками не ниже: процессор Intel: 2-х ядерный процессор Intel ; MB ASUS; Ethernet 1Gb; DDR4 4Gb; HDD 1Tb; DVD+RW; ПО Windows 10 Russian; Монитор 24'' TFT; Принтер лазерный монохромный формата А4 | шт. | 1 |
| Программа обработки «Хроматэк Аналитик» | шт. | 1 |
| Программа обработки «Хроматэк Газ» | шт. | 1 |

  - №2. Анализ сероводорода, карбонилсульфида и меркаптанов в природном газе в соответствии с ГОСТ Р 53367-2009, а также для анализа сероводорода, меркаптановой серы и диоксида углерода в сжиженном газе.

| Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Хроматограф «Хроматэк - Кристалл 5000» исп.2 (8) | шт. | 1 |
| Детектор ДТП | шт. | 1 |
| Детектор ПФД (S) | шт. | 2 |
| Испаритель насадочный | шт. | 1 |
| Кран 10-ти портовый (ручной, термостатируемый), Кат.№ КрД10.2-16(1.1).52.РТ | шт. | 2 |
| Кран 6-портовый (автоматический, термостатируемый), Кат.№ КрД6.2-16(1.1).52.АТ | шт. | 1 |
| Колонка М 2м*3мм, Полисорб-1 0.2-0.25мм | шт. | 1 |
| Колонка CR-5, 50м*0.53мм*5.0мкм, Cat.N 6.903.869 | шт. | 1 |
| Колонка GS-GasPro 30м*0.32мм, Cat.N 113-4332 | шт. | 1 |
| Блок фильтров 5.884.012 (три канала газа с адсорбционными регенерируемыми фильтрами и стабилизирующими регуляторами давления) | шт. | 1 |
| Генератор водорода 25.600 осч | шт. | 1 |
| Компрессор 180.200 (макс. давление 200 кПа, производительность 3 л/мин) | шт. | 1 |
| Кран-дозатор сжиженных газов (с дозой 0,25мкл) | шт. | 1 |
| Комплект арматуры газовой 4.078.000 | шт. | 1 |
| Фильтр 20.0-01 (кат. очистка воздуха от органических примесей) | шт. | 1 |
| Доза 0.2мл, # Дз200(fsl.16.1) | шт. | 2 |
| Доза 0.75мл, # Дз750(fsl.16.1) | шт. | 2 |
| Доза 1мл, Кат.№ Дз1к(1.16.1) | шт. | 1 |
| Индикатор расхода газа 5.183.004 (1 поток) | шт. | 1 |
| Комплект коммутационный 4.069.007 (8 портов) | шт. | 1 |
| Пробоотборник ПГО-400 с манометром, (вентили В 12 (1.М-П), уплотнение вентиля металл–полиамид, присоединительная резьба G 1/2 - А, соответствует ГОСТ 14921-18) | шт. | 2 |
| Пробоотборник ПГО-50 (алюминиевый) | шт. | 2 |
| Пневмосопротивление регулируемое 5.150.019 | шт. | 2 |
| Аттестованная газовая смесь: H2S + CH3SH + C2H5SH + i-C3H7SH+ C3H7SH + третС4Н9SH + вторС4Н9SH + 1-C4H9SH + i-C4H9SH, COS в гелии, в баллоне LUXFER 5л с вентилями из нержавеющей стали | шт. | 2 |
| Пробоотборник (алюминий, емк. 2л, вентили из нержавеющей стали) | шт. | 1 |
| Трубка медная капиллярная 1/8'' | м. | 3 |
| Вакуумный насос Value VE 2100 (220В) | шт. | 1 |
| Система разгазирования 5.880.004-01 (специсполнение инертное к серосодержащим соединениям) | шт. | 1 |
| Персональный компьютер характеристиками не ниже: процессор Intel: 2-х ядерный процессор Intel ; MB ASUS; Ethernet 1Gb; DDR4 4Gb; HDD 1Tb; DVD+RW; ПО Windows 10 Russian; Монитор 24'' TFT; Принтер лазерный монохромный формата А4 | шт. | 1 |
| Программа обработки «Хроматэк Аналитик» | шт. | 1 |
| Программа обработки «Хроматэк Газ» | шт. | 1 |

  - №3. Определение типов ароматических углеводородов в средних дистиллятах с детектированием по коэффициенту рефракции по ГОСТ EN 12916 Нефтепродукты. Определение типов ароматических углеводородов в средних дистиллятах.

| Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Хроматограф жидкостный «Хроматэк - Кристалл ВЭЖХ 2014» | шт. | 1 |
| Детектор РД (рефрактометрический) 2.840.091-01 | шт. | 1 |
| Дозатор ручной (ss, с петлей 20мкл) | шт. | 1 |
| Кран-переключатель колонок 4.464.107-02 (6-п, автоматический, ss) | шт. | 1 |
| Насос изократический 5.883.043-01 | шт. | 1 |
| Термостат колонок | шт. | 1 |
| Вакуумный дегазатор (включает лоток для элюентов) | шт. | 1 |
| Бутыль 5.887.052 (4шт/компл., объем 1л, с комплектом крышек) | компл. | 1 |
| Комплект ЗИП 4.060.187 (общий, для хроматографа ВЭЖХ) | компл. | 1 |
| Контроллер RS232 | шт. | 1 |
| Колонка Protecol C18 H 125 150мм*4.6мм SS (SGE) Кат № 2C182-05N46SG | шт. | 1 |
| Колонка Zorbax SB-NH2 250x4.6мм, 5мкм Кат.№ 880952-708 | шт. | 1 |
| Набор фитингов для колонок Zorbax Кат № 820999-901 | компл. | 1 |
| Предколонка 12.5х4.6мм, 4шт/уп Кат.№ 820950-908 | уп. | 1 |
| 1-фенилдодекан, 0,5г. | уп. | 1 |
| 9-метилантрацен, 98%, 1г/уп | уп. | 1 |
| Виала 16 мл (с глухой крышкой) | шт. | 20 |
| Гексаметилбензол, 99%, 1г/уп | уп. | 1 |
| Гептан (ХЧ), 1 л | л. | 20 |
| ГСО 10778-2016 МД ПОЛИ АУ-1 (10мл) | шт. | 5 |
| ГСО 10779-2016 МД ПОЛИ АУ-2 (10мл) | шт. | 5 |
| Дибензотиофен, 98%, 25г/уп | уп. | 1 |
| Доза (ss, 10 мкл) | шт. | 1 |
| Комплект калибровочных стандартов по ГОСТ ЕН 12916/IP 931 (ASTM D 6591-06) (4ампулы по 1мл) Кат.№ 5190-0484 | шт. | 5 |
| Комплект для фильтрования 1000мл | компл. | 1 |
| Комплект калибровочных стандартов по ГОСТ ЕН 12916/IP 931 (ASTM D 6591-06) (2 ампулы по 1мл) Кат № 5190-0485 | шт. | 5 |
| Кофеин, 99,2%, 3г | уп. | 6 |
| Мини-насос (компрессор) диафрагменный для фильтрации с небольшим разрежением Кат № N86KT18 | шт. | 1 |
| Нафталин, 3г/уп | уп. | 2 |
| О-ксилол, ХЧ (99,7%) | л. | 3 |
| Трубка вакуумная ТСМ 6/14 | м. | 2 |
| Фенантрен, 98%, 25г/уп | уп. | 2 |
| Фильтр (Hydrophobic PTFE, шприцевой) 0.45 мкм 13 мм, 100 шт/уп | уп. | 1 |
| Фильтры мембранные Nylon D=47мм, 0.45 мкм 100 шт/уп | уп. | 1 |
| Флуорен, 98%, 3 гр | уп. | 2 |
| Хризен, 100мг/уп | уп. | 2 |
| Циклогексан, ЧДА, 99,7% (бут. 1л) | л. | 2 |
| Шприц SGE 100мкл, 100F-LC | шт. | 4 |
| Клапан рециркуляционный (для элюента) | шт. | 1 |
| Персональный компьютер характеристиками не ниже: процессор Intel: 2-х ядерный процессор Intel ; MB ASUS; Ethernet 1Gb; DDR4 4Gb; HDD 1Tb; DVD+RW; ПО Windows 10 Russian; Монитор 24'' TFT; Принтер лазерный монохромный формата А4 | шт. | 1 |
| Программа обработки «Хроматэк Аналитик» | шт. | 1 |

- Общие требования к поставке:

  - Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

  - Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

  - Все комплектующие должны обеспечить функционирование оборудования в соответствии с требованиями применения пункта № 2.1, № 2.2, № 2.3.

  - При рассмотрении предложений от участников рассматриваются эквиваленты.

  - Перечень обязательной технической документации:

- сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС);

- сертификат соответствия ГОСТ Р.

  - Оборудование должно поставляться новым, оригинального производства. Год выпуска оборудования не позднее 2020 г.

  - Обязательное техническое обслуживание во время гарантийного срока эксплуатации.

  - Дистанционное сопровождение, консультация по вопросам работы хроматографического комплекса.

  - Перечень прилагаемой в комплекте с оборудованием технической документации:

- паспорта;

- руководства по эксплуатации;

- методики поверки;

- сертификат соответствия ГОСТ Р;

- сертификат соответствия ТР ТС;

- комплектовочная ведомость.

- свидетельство о первичной (периодической) поверке.

Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке.

  - Гарантийный срок 18 месяцев со дня ввода в эксплуатации.

  - Срок поставки 60 календарных дней с момента заключения договора.

  - Место поставки: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Маганский тракт 2а, Центральный склад МПЗ ПАО «ЯТЭК».

Составил:

| Главный специалист |  |  |  | Степанов Н.Н. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

Согласовано:

| Начальник ЛХА |  |  |  | Замалиева Р.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |