Техническое задание на «AutoREID – автоматизированный аппарат для определения ДНП по методу Рейда или эквивалент»

(ПАО ЯТЭК)

Таблица №1. Требования к товару

| № п/п | Наименование товара | Подразделение Заказчика | Ед. изм. | Кол-во | Требуемые показатели товара (заполняется Заказчиком) |  | Предложение участника закупки (заполняется Участником) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, ед. изм. | Max и (или) min значения показателей, значения показателей, которые не могут изменяться (или параметры эквивалентности товара) | Наименование товара | Значения показателей участника закупки в заявке |
|  | AutoREID – автоматизированный аппарат для определения ДНП по методу Рейда или эквивалент | ЛХА | комплект | 1 | Назначение поставляемого изделия | Определение давления насыщенных паров в соответствии с ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99) |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон измерения давления, не менее | От 0 до 180 кПа |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество испытательных позиций, не менее | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Встроенная процедура автоматической калибровки и самодиагностики | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Датчик давления утвержденного типа с цифровым считыванием показаний, приведенная погрешность не более ±0,025% | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Встроенный компьютер с программным обеспечением на русском языке | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Графический тактильный цветной экран размер не менее дюймов | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  | Полностью автоматизированная процедура проведения анализа | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Наличие в конструкции аппарата калиброванного измерительного прибора – образцового деформационного манометра для калибровки и проверки (по п.8.1 ГОСТ 1756) датчиков давления прибора | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Программное обеспечение прибора должно иметь следующие функции: - Определение утечек перед испытанием - Измерение давления пара согласно п. 7.4 ГОСТ 1756 - Регистрировать давление насыщенных паров по Рейду с точностью 0,25 кПа по п. 9 ГОСТ 1756 - Автоматический расчет среднеарифметического результатов двух последовательных округлений по п. 7.4 ГОСТ 1756 - Автоматически учитывать в расчетах поправочный коэффициент К по п. 17.1 ГОСТ 1756 - Иметь защиту калибровок и настроек прибора сервисным паролем - Сохранять результаты в базе данных прибора - Обеспечивать экспорт результатов в LIMS по локальной сети. | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | интервал записи результатов не более | 2 мин |  |  |
|  |  |  |  |  | Протоколы связи: LIMS, 2 USB | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Габаритные размеры не более | 72х46х50 см |  |  |
|  |  |  |  |  | Сервис и техническая поддержка | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Первичная аттестация оборудования | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектность поставки оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Автоматический аппарат для определения ДНП по Рейду AutoREID количество шт. не менее | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бомба Рейда в сборе количество шт. не менее | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бумага для принтера 112мм количество шт. не менее | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Специальный держатель для манометров, с клапанами и Т- адаптером бомба/манометр количество шт. не менее | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Прецизионный манометр МПТИ-У3-100.0 kPa-0.4-M20 x1,5, ц. дел. 0,5 количество шт. не менее | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Пробоотборник ППУ-1756 по ГОСТ 1756-2000 с переливным устройством и герметичной пробкой количество шт. не менее | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Термометр ТИН-12 (+34…+42) шт. не менее | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Текстовый принтер, совместимый с аппаратом AutoREID | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Холодильник лабораторный во взрывозащищенном исполнении. Габаритные размеры, не более Корпус Цвет Двери Исполнение кабеля Тип взрывозащиты Общий объем л не менее Объем камеры л не менее Диапазон температуры от °C | 595 х 640 х 801 мм Сталь белый массивные металлические (непрозрачные). - стандарт (без вилки). II 3G Ex nA nC nL IIB T6 125 104 -2...+15 |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплект ГСО для проведения ПНР | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗИП для 1 года работы, комплект включает: Предохранитель, 12А количество шт. не менее Быстроразъемное соединение линии давления количество шт. не менее Заглушка линии давления, диам. 4мм количество шт. не менее Гибкий шланг давления диам. 6мм количество метров. не менее Гибкий шланг давления диам. 4мм количество шт. не менее Прокладки для бомбы (упаковка из 10 шт) количество упаковок не менее Угловой штуцер с цангой для подключения манометра количество шт. не менее | 4 4 2 4 4 4 2 |  |  |

Таблица №2. Общие требования к поставке

| № | Наименование параметра | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требование к качеству товара | Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. |
| 2 | Поставляемый товар должен быть новым товаром | товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства |
| 3 | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества | Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки товара. Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном Товаре производственных дефектов Заказчик незамедлительно уведомляет Поставщика о выявленных дефектах. Поставщик обязан заменить такой Товар в течение 14 дней с даты получения требования о замене товара. Расходы по возврату Товара, замене производятся силами и за счет средств Поставщика. |
| 4 | Требования к упаковке и маркировке товара | Товар должен быть упакована во влагостойкий упаковочный материал, обеспечивающий сохранность товара при транспортировке и хранении. На упаковке не должно быть механических повреждений, следов вскрытий. Упаковка должна быть отпечатана типографическим способом и иметь маркировку, содержащую следующую информацию: - наименование страны-изготовителя; - наименование и адрес организации-изготовителя, ее товарный знак (при наличии); - штриховой код продукции (при наличии); - условное обозначение продукции; Упаковка может содержать дополнительную информацию. |
| 5 | Требования к году (месяцу), в котором должен быть изготовлен закупаемый товар | Товар должен быть изготовлен не ранее 2020 года и соответствовать заявленным требованиям. |
| 6 | Требование по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) | 12 мес. со дня ввода в эксплуатацию |
| 7 | Требование по передаче заказчику с товаром технических и иных документов | Перечень обязательной технической документации: - паспорт качества; - руководство по эксплуатации - первичная аттестация, поверка. - методика аттестации - сертификат соответствия ГОСТ Р; - сертификат соответствия ГОСТ ТР ТС; - комплектовочная ведомость. Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке. |
| 8 | Требование по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиков) поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам | Пусконаладочные работы (монтаж, запуск, первичный инструктаж персонала) включены в стоимость товара |
| 9 | Требования по техническому обучению персонала заказчика | Обучение персонала заказчика в количестве 3 чел. С выдачей свидетельства о прохождении включены в стоимость товара |
| 10 | Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (в т.ч. но не ограничиваясь этим, предоставлению иллюстрированных материалов, поставкам комплекта расходных материалов и др.) | Не установлено |
| 11 | Срок поставки | 90 раб. дней с момента заключения договора |
| 12 | Место поставки | РС(Я) г. Якутск Маганский тракт 2км д.2А |
| 13 | Дополнительные требования |  |

Не допускается Участникам конкурентных процедур в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТЗ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТЗ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, технологий выполнения работ, значений, величин и т.д. Участник должен указать численные значения и характеристики по каждому подпункту; Участник должен декларативно подтвердить выполнение данного требования. Неисполнение данного требования будет служить основанием для отклонения заявки Участника.