«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор ПАО «ЯТЭК»

_______________ А.А. Черепанов

«____»_________________ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На блок-бокс для лаборатории химического анализа

| № п/п | Параметр | Ед. изм. | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Габаритные размеры здания |  |  |  |
|  | Длина (внутренний размер помещения), не менее | мм | 12000 |  |
|  | Ширина (внутренний размер помещения), не менее | мм | 4000 |  |
|  | Высота помещения (внутренний минимальный размер от уровня чистого пола до кровельного перекрытия) | мм | 3250 |  |
| 2 | Назначение помещения | Для размещения газовых хроматографов "Хроматэк - Кристалл 5000.2" в количестве 8 шт. |  |  |
| 3 | Климатические условия эксплуатации | Климат района резко континентальный с ярко выраженными антициклональными условиями погоды, резкой сменой сезонов, высокой инсоляцией в летний период, жарким летом, очень морозной сухой безоблачной зимой в северной строительно-климатической зоне (СП 131.13330.2012, климатический подрайон IА). Вес снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли Sg составляет 1,0 кПа, (СП 20.13330.2016, II район, карта 1, табл. 10.1). Нормативное значение ветрового давления Wo составляет 0,23 кПа (СП 20.13330.2016, ветровой район I, карта 2, табл.11.1). Толщина стенки гололеда, превышаемая раз в 5 лет (для высоты 10 м), составляет не менее 3 мм (СП 20.13330.2016, I район, карта 3, таблица 12.1). |  |  |
| 4 | Общая полезная площадь помещения, не менее | м2 | 45 |  |
| 5 | Требования к системе отопления | Систему теплоснабжения здания предусмотреть в соответствии с требованиями СП 60.13330.2010 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Отопление – централизованное от существующих сетей теплоснабжения, теплоноситель – вода с параметрами 90/70 °С (T1/T2). Трубопроводы предусмотреть из стальных труб по ГОСТ 3262-75, радиаторы – биметаллические с термостатическими клапанами, количество радиаторов определить расчетом. В тамбуре предусмотреть тепловую завесу. |  |  |
| 6 | Требования к системе вентиляция | Систему вентиляции здания предусмотреть в соответствии с требованиями СП 60.13330.2010. Система вентиляции должна обеспечивать содержание примесей в воздухе в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Предусмотреть следующие системы вентиляции: - общеобменная: приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, с фильтрацией пыли; применить фильтры с классом очистки не менее G4 по ГОСТ Р ЕН 779-2014 «Фильтры очистки воздуха общего назначения. Определение технических характеристик»; - локальная от рабочих мест - вытяжная вентиляция с механическим побуждением, зонты над рабочими местами предусмотреть островного типа. Обогрев приточного воздуха предусмотреть электрический. Элементы вентиляционных систем выполнить из тонколистовой оцинкованной стали толщиной не менее 0,6 мм. Производительность системы вентиляции определить расчетом. |  |  |
| 7 | Кондиционирование | Предусмотреть монтаж системы кондиционирования, состоящую из внутреннего и наружного блоков с беспроводным пультом управления. Мощность системы определить расчетом. Требуемая температура воздуха в помещении - в пределах от 15 до 35 °С, относительная влажность 40 до 80%. Система кондиционирования, влажности и чистоты воздуха должна соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям. |  |  |
| 8 | Требования к системе электроснабжения и внутреннему электрооборудованию | Требования к питающей электрической сети для одного хроматографа: однофазная сеть переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц, мощностью не менее 3,5кВт (с масс-спектрометрическим детектором – не менее 6кВт); Электрические розетки - типа «Евростандарт» с заземляющим контактом. Розетки (по 6 шт.) должны быть установлены в пределах 1,5 м от каждого хроматографического комплекса. Контакты всех сетевых розеток для подключения составных частей комплекса должны быть заземлены (соединены с контуром внешнего заземления) с помощью изолированного медного провода сечением не менее 1,5 мм2. Электрооборудование принять во взрывозащищенном исполнении. Систему заземления выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и СО 153-34.21.122-2003 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». В комплект поставки включить силовой щит. |  |  |
| 8.1. | Общее количество розеток, не менее | шт |  | 48 |  |
| 8.2. | Установленная мощность | Установленная мощность технологического оборудования не менее 48 кВт. Мощность оборудования систем вентиляции и отопления определить расчетом. |  |  |  |
| 9 | Требования к обеспечению мероприятий по пожарной безопасности | Помещения оборудовать системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, систему пожарной сигнализации построить на базе приёмно-контрольного оборудования НВП «БОЛИД». Система противопожарной защиты должна соответствовать требованиям СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». Оборудовать здание первичными средствами пожаротушения. |  |  |  |
| 10 | Требования к технологическим решениям | В комплект поставки включить следующее оборудование: - стол для хроматографа размерами 1800х700х850 (h) мм, рассчитанный на массу не менее 120 кг, общее кол-во 8 шт.; - шкаф для газовых баллонов размерами 900х700х1920(h) мм типа ШГМ-01 или аналог, общее кол-во 8 шт.. |  |  |  |
| 11 | Требование к архитектурно-художественным решениям | Цветовое решение фасада разработать с учетом требований «Руководства по фирменному стилю» ПАО «ЯТЭК» с применением следующих цветов: RAL-5026 RAL -3000 RAL-9006 RAL-7042 Предоставить цветовое решение на согласование Заказчику. |  |  |
| 12 | Требование к конструктивным и объемно-планировочным решениям | Конструкция здания-каркасное из профильного металлопроката. Максимально использовать здания полной заводской готовности. |  |  |
| 13 | Требования к строительным конструкциям | В техническом предложении дать подробное описание основных элементов каркаса и ограждающих конструкций, перечень используемых материалов. |  |  |
| 14 | Требование к наружным стенам | Стеновые сэндвич-панели, толщиной не менее 200мм. Утеплитель из минплиты. |  |  |
| 15 | Требование к кровле | Кровельные сэндвич-панели, толщиной не менее 250мм. Утеплитель из минплиты. Конструкция кровли – односкатная. |  |  |
| 16 | Требование цоколю | Утепление пола - Пенополистирол ПСБ-С-35, толщину принять не менее 250мм. |  |  |
| 17 | Требование к полам | Керамогранит по армированной цементно-песчаной стяжке, толщиной не менее 70мм. |  |  |
| 18 | Требование к окнам | Стеклопакеты из трех-камерного профиля. Размер: 1300х 1400 мм, в количестве 4шт. |  |  |
| 19 | Требование к дверям | Входные двери в здание-железные утепленные, должны запираться на замок (активные предупреждающие меры) Размер: 2050х860, в количестве 2 штук |  |  |
| 20 | Освещенность основного помещения | Не менее 300 Лк |  |  |
| 21 | Класс и категория помещения | Класс П-IIa согласно ПУЭ Категория А согласно СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». |  |  |

Согласовано:

| Директор КС | Е.С. Комаров |
| --- | --- |
| Главный энергетик | Д.А. Отавин |
| Главный метролог | А.А. Васильев |
| Начальник ЛХА | Р.А. Замалиева |