Техническое задание

Весы лабораторные

| П.№ | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технические характеристики по ГОСТ Р 53228-2008 : 1. Максимальная нагрузка Max, г 5200 2. Минимальная нагрузка Min, г 0,1 3. Действительная цена деления d, мг 1 4. Поверочное деление, е, мг 10 5. Диапазон выборки массы тары 0…5200 г 6. Диапазон предварительного задания массы тары 0…5200 г 7. Пределы допускаемой погрешности весов при поверке (в эксплуатации) от 0 до 50 000 е включ. 0,5е ( 1е) от 50 000 е до 200 000 е включ. 1,0е ( 2е) от 200 000 е до Мах 1,5е ( 3е) 8. Размах показаний 1,5е 9. Число поверочных делений, n 520 000 10. Диапазон температур, о С от +15 до +25 (при включённом «isoCAL») от +5 до + 40 11. Время установления показаний, с 2 12. Размеры грузоподъемной платформы, мм 140 х 140 13. Параметры блока питания: - напряжение, В (100240)+10%/-15% - частота, Гц 50 60 - потребляемая мощность, Вт, максимальная 15 14. Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 I (специальный) Дополнительные технические характеристики (по технической документации завода-изготовителя): 15. Воспроизводимость результатов, ≤± мг 1 16. Линейное отклонение, ≤± мг 5 17. Погрешность из-за нецентрального положения груза, мг 2 18. Высота камеры взвешивания, мм 172 19. Габаритные размеры весов, ширина х длина х высота, мм 249 х 410 х 284 20. Соответствие весов требованиям Директивы Европейского союза 2009/23/ЕС Наличие Описание весов: 21. Автоматическая калибровка/юстировка встроенной гирей по достижению определенного временного или температурного значения (Функция IsoCAL) Наличие 22. Набор сервисных программ: - подсчет количества штук, Наличие - взвешивание в процентах, Наличие - переключение единиц измерения массы Наличие - рецептурное взвешивание Наличие | Комплект | 1 |
| Итого |  | Комплект | 1 |

- Первичная поверка весов	 не ранее августа 2013 г.

- Документ на поверку ГОСТ Р 53228 2008

- Гарантийный срок - 12 месяца с момента поставки товара

- Сервисный центр на территории РФ.

- Предоставление подтверждающих документов на весы (Сертификат СИ, Описание типа с техническими характеристиками, Руководство по эксплуатации на русском языке

- Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам,  техническим условиям и законодательству об обеспечении единства измерений.

- Качество поставляемой продукции   должно соответствовать действующим ГОСТам, ГОСТ Р 53228-2008 в РФ.

- Продукция должна поставляться новой. Год выпуска продукции не ранее 2013 г.

- Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

- Срок поставки  45 календарных дней.

- 677901, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Маганский тракт, 2 км