«УТВЕРЖДАЮ» Технический директор ПАО «ЯТЭК» _______________ А.А.Черепанов «____»_________________ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования для контроля параметров бурового раствора

- Заказчик:

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ПАО «ЯТЭК»).

- Основные требования применения:

Определение параметров бурового раствора по ГОСТ 33213-2014 (ISO 10414-1:2008)

- Основные технические требования к поставляемому изделию:

|  | Технические характеристики | Требуемый параметр | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор для измерения плотности (рычажные весы) | Прибор для измерения плотности с точностью до 0,01 г/мл (г/см3) или 10 кг/м3 (0,1 фунт/галлон или 0.5 фунт/фут3). | 3 |
| 2 | Вискозиметр Марша, мерная кружка на 1000 мл | -Вискозиметр, откалиброванный на вытекание 946 мл (1 кварта) пресной воды при температуре (21 ± 3) °С [(70 ± 5) °F] за (26 ± 0.5) с. с мерной кружкой в качестве накопительной емкости. -Конусообразная воронка длиной 305 мм (12 дюймов) диаметром 152 мм (6.0 дюймов) и емкостью до сетки 1500 мл (1.6 кварты). -Выходное отверстие (трубка) длиной 50.8 мм (2 дюйма) и внутренним диаметром 4,7 мм (0.188 дюйма = 3/16 дюйма). -Сетка с размером ячейки 1.6 мм (0,063 дюйма = 1/16 дюйма) (12 меш); закрепленная на 19 мм (0,75 дюйма = 1/16 дюйма) ниже верхнего края воронки. Мерная кружка емкостью не менее 946 мл (1 кварта). | 3 |
| 3 | Фильтр-пресс | Фильтр-пресс низкой температуры/низкого давления с площадью фильтровальной поверхности от 45.2 см2 до 46.4 см2 (от 7.0 дюйм2 до 7,2 дюйм2), соответствующей диаметру от 75.86 мм до 76.88 мм (от 2.987 дюйма до 3.026 дюйма). | 2 |
|  | Комплектующие к фильтр-прессу | -Уплотнительная прокладка с коническим калибром, на котором отмечены соответственно максимальный 76.86 мм (3.026 дюйма) и минимальный 75.86 мм (2,987 дюйма) диаметры. | 5 |
|  |  | -Переносные баллоны давления, малогабаритные баллоны давления или средства для создания гидравлического давления. | 100шт |
|  |  | -Фильтровальная бумага диаметром 90 мм одинаковой толщины Whatman | 5 упак. (в упак.100 шт) |
|  |  | Промывалка лабораторная, 500 мл, LDPE, ПП носик | 2 |
| 4 | Вискозиметр для определения реологических показателей | Вискозиметр прямой индикации должен иметь следующие характеристики. 1) ротор: - внутренний диаметр 36,83 мм (1.450 дюйма): - общая высота 87.0 мм (3.425 дюйма): - линия отметки (риска): на высоте 58.4 мм (2.30 дюйма) от нижнего края ротора, с двумя рядами отверстий диаметром 3.18 мм (0.125 дюйма) на расстоянии 120° (2.09 радиан) по окружности ротора непосредственно под линией отметки; 2) боб закрытый, с плоским дном и конусообразным верхом: - диаметр 34,49 мм (1.358 дюйма): - высота цилиндра 38.0 мм (1,496 дюйма); 3) постоянная торсионной пружины: - 386 дин см/градус отклонения: 4) 12 фиксированных скоростей вращения ротора от 1 до 600 об/мин. 5) на дисплее в цифровом виде должны отображаться: скорость сдвига, напряжение сдвига, вязкость, температура. 6) автоматическая калибровка | 1 |
| 5 | Полупроводниковый электронный прибор для измерения удельного электрического сопротивления растворов (резистивиметр) | Прибор с сопротивлением в диапазоне от 0,01 до 10 Ом-м/м2. | 3 |
| 6 | Прибор для определения коэффициента липкости корки (КТК-2.02) | Прибор должен отвечать следующим техническим требованиям: - угол подьема подвижной плиты — 0 -25 градусов: - цена деления шкалы — 1 градус; - точность измерения угла подъема плиты — ± 0.25 градуса; - диаметр ложа — 60 мм; - диаметр груза — 38 -39 мм: - вес груза — 140 ± 2 г. Груз — полый цилиндр, обработанный по 4 -му классу чистоты. Поставляется вместе с оборудованием. | 3 |
| 7 | pH-метр | Водостойкий, ударопрочный, коррозионно-стойкий портативный прибор. Технические характеристики системы электродов следующие: 1) шкала показаний pH стеклянного электрода: от 0 до 14 pH единиц, 2 ) электроды; комбинация стеклянного электрода и серебряного/хлорсеребряного электрода, имеющая керамическое или пластмассовое одинарное или двойное соединение: 3) электролит в электроде сравнения: KCI гель; 4) состав стекла: обеспечивающее незначительную натриевую ошибку; 5) натриевая ошибка: при pH = 13 или при 0.1 моль Na+ ион. погрешность менее 0.1 pH единицы. 6) Ерш для химической посуды, с мягкой щетиной, для очистки электродов. 7) Склянка для хранения электродов, предназначенная для хранения электродов во влажном состоянии. 8) соляная кислота (хч) 9) гидроксид натрия (NaOH0 (хч) | 1 |
|  | Комплектующие к рН -метру | Буферные растворы : 1)pH = 4.0: водный раствор гидрофталата калия с концентрацией 0,05 моль/л | 2 |
|  |  | 2) pH = 7,0: водный раствор дигидрата фосфата калия с концентрацией 0,02066 моль/л и двузамещенного фосфорнокислого натрия с концентрацией 0.02934 моль/л | 2 |
|  |  | 3) pH = 10,0: водный раствор карбоната натрия с концентрацией 0.025 моль/л и бикарбоната натрияс концентрацией 0,025 моль/л | 2 |
| 8 | Индикаторная полоски рН от 0 до 14 pH единиц | от 0 до 14 pH единиц | 10 упак |
| 9 | Прибор для определения содержания песка в пластиковом контейнере. | -Сито с ячейками размером 74 мкм (200 меш). диаметром 63.5 мм (2,5 дюйма). -Воронка, соответствующая ситу. -Стеклянный измерительный цилиндр с отметкой объема бурового раствора и со шкалой от 0 % до 20 % для отсчета процентного содержания песка | 2 |
| 10 | Прибор для определения содержания водной, углеводородной и твердой фаз (ретортный набор). | -Чашка для пробы, стандартный объем чашки 10 мл (см3) (точность ± 0.05 мл (см3)). -Конденсатор, рассчитанный на охлаждение паров углеводородов и воды ниже температуры испарения до их выхода из конденсатора. -Регулятор температуры (опция), обеспечивающий поддержание температуры реторты на уровне 500 °С ± 40 “С (930 °F ± 70 °F). - Накопитель жидкости (ТС), специально разработанный стеклянный цилиндр с закругленным дном для упрощения очистки и воронкообразным горлышком для сбора падающих капель, имеющий следующие характеристики: Общий объем, мл: 10, Прецизионность (от 0 до 100 %). мл: ± 0.05, Цена деления шкалы (от 0 до 100%). мл: 0,10, Калибровка: до содержания (ТС) при 20 °С (68 °F) Шкала: миллилитры или объемное содержание (в процентах) Материал: Прозрачный, нечувствительный к углеводородам, воде и растворам солей при температуре до 32 вС (90 °F). -Ерши для чистки трубок. -Лопатка-шпатель, имеющие форму и размеры, соответствующие ретортной чашке для проб. - Штопор. | 2 |
|  | Комплектующие к прибору для определения содержания водной, углеводородной и твердой фаз (ретортный набор). | - Тонковолокнистая стальная вата, обезжиренная, | 5упак |
|  |  | - Высокотемпературная силиконовая консистентная смазка для использования в качестве уплотнителя и смазочного материала для резьбы. | 2 |
| 11 | Мешалка лабораторная | -Скорость вращения – до 16000 об/мин; -Объем перемешиваемого материала от 250 мл до 19 л. -Прецизионная цилиндрическая сдвоенная головка, работающая по принципу погружного центробежного насоса, обеспечивающая более быстрое и тщательное перемешивание. | 2 |
| 12 | Линейка | Железная линейка на 30 см с калибровкой как средство измерение (СИ) | 2 |
| 13 | Пробоотборник для буровых растворов | -Пробоотборный ковш, глубиной от 10 до 15 см (от 4 до 6 дюймов) -рукоятка пробоотборника длиной от 30 до 45 см (от 12 до 18 дюймов) | 1 |
| 14 | Полевой набора оборудования для испытания бурового раствора (Аэроплан) | Набор должен включать в себя следующее оборудование: - реометр, - реторту, -полевой миксер, -полуплощадной фильтр-пресс, -набор для определения содержания песка, -бумажные индикаторные полоски рН, -химические вещества и стеклянную посуду для анализов на содержание хлоридов, щелочности и жесткости воды. -вся испытательная аппаратура и реактивы должны содержатся в специальном ящике из нержавеющей стали. Лицевая панель набора в открытом виде должна использоваться в качестве рабочего стола. | 1 |

- Общие требования к поставке оборудования:

  - Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

  - Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим НД в РФ.

  - Все комплектующие должны обеспечить функционирование оборудования в соответствии с требованиями НД.

  - При рассмотрении предложений от участников рассматриваются эквиваленты.

  - Перечень прилагаемой  технической документации:

- сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС);

- сертификат соответствия ГОСТ Р.

- документ, разрешающий работать на оборудование в РФ.

  - Оборудование должно быть внесено в Государственный реестр средств измерений (СИ) РФ, а так же должна быть утвержденная органами Государственной метрологической службы программа первичной и методика периодической аттестации.

  - Оборудование поставляться новым, оригинального производства, со свидетельством о поверке. Год выпуска оборудования не позднее 2020 г.

  - Перечень прилагаемой в комплекте с оборудованием технической документации:

- паспорта;

- руководства по эксплуатации;

- методики поверки, аттестации;

- сертификат соответствия ГОСТ Р;

- сертификат соответствия ТР ТС;

- комплектовочная ведомость.

- свидетельство о первичной (периодической) поверке, калибровки, аттестации.

Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке.

  - Гарантийный срок 18 месяцев со дня ввода в эксплуатации.

  - Срок поставки 60 календарных дней с момента заключения договора.

  - Место поставки: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Маганский тракт 2км д.2а, Центральный склад МПЗ ПАО «ЯТЭК».

Составил:

| Начальник ЛХА |  |  |  | Замалиева Р.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |