ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку метрологического стенда для поверки/калибровки газоанализаторов

Назначение: метрологический стенд для поверки/калибровки газоанализаторов предназначен для ввода в эксплуатацию, обслуживания, ремонта, проверки работоспособности, калибровки и поверки газоанализаторов, с возможностью подачи поверочной газовой смеси к поверяемым газоанализаторам в ручном режиме от баллонов с поверочной газовой смесью требуемой концентрации.

Обслуживаемые приборы: OLCT200, СГОЭС, УКЗ-РУ, ИГМ-12М, СГГ-20, СТМ-10, БДВ

Измеряемые (контролируемые) газы: метан (CH4), пропан (C3H8).

Диапазон и погрешность измерения поверяемых газоанализаторов:

Таблица 1.

| № п/п | Наименование определяемого компонента | Диапазон измерений | Предел допускаемой основной погрешности измерений, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (CH4) | 0…50% НКПР 0…100% НКПР | ±5% |
|  | Пропан (C3H8) | 0…50% НКПР 0…100% НКПР | ±5% |

Выходные сигналы поверяемых газоанализаторов: 4…20 мА

Состав и технические характеристики основных узлов метрологического стенда:

- Рабочее место поверителя в габаритными размерами 2000х700х1800 мм состоит из:

- рамы из металла со столешницей, стойкой к агрессивным средам;

- тумбы подкатной с тремя выдвижными ящиками с центральным замком;

- задней перфорированной панели для установки пластиковых лотков и крючков;

- комплекта для освещения рабочей зоны;

- пластиковых лотков в количестве 5 шт..

- Шкаф вытяжной с габаритными размерами не более (ДхГхВ) 945х690х2000 мм. Шкаф должен быть оснащён: двойным подъёмным экраном из противоударного стекла толщиной не менее 6 мм с возможностью фиксации на любой высоте, светодиодным светильником, расположенным вне рабочей зоны со степенью защиты IP65, две брызгозащищённые электророзетки 220В 16А с заземлением, дифференциальным автоматическим выключателем 16А с УЗО, автономным вентилятором с регулировкой скорости вращения, тумбой под камерой во всю ширину шкафа. Подключение к системе вентиляции через фланец d=200 мм. Производительность 900 м3.

- Панель коммутации баллонов с ПГС с пневматической системой из нержавеющей стали с манометрами, ротаметрами, регуляторами давления и отсечными кранами, предназначенной для подачи и регулирования ПГС необходимой концентрации целевого компонента на поверяемые газоанализаторы без перекоммутации (отключения одного и подключения другого) баллонов с ПГС (подключение до 3-х баллонов с ПГС и 1 баллона с газом-разбавителем одновременно). В состав панели включены пневматические трубки для подключения баллонов с ПГС, законцовка со стороны подключения баллонов - трубка с внутренним диаметром 6 мм.

- Лампа бестеневая с увеличительной линзой. Диаметр линзы: 127 мм. Увеличение: 5 диоптрий. Электропитание: 220 — 240 В. Пантографический механизм для точного позиционирования. Струбцинное крепление к столу. Цветовая температура — 6500К

- Цифровой мультиметр с характеристиками:

Таблица 2.

Характеристики в режиме измерения напряжения постоянного тока:

| Пределы измерений | Пределы допускаемой абсолютной погрешности* |
| --- | --- |
| 600,0 мВ | ±(0,5 + 5) |
| 6,000 В | ±(0,3 + 3) |
| 60,00 В |  |
| 600,0 В |  |
| 1000 В |  |

*) Здесь и далее параметры погрешности выражены в % от измеренного значения + число единиц младшего разряда (е.м.р.)

Характеристики в режиме измерения напряжения переменного тока:

| Пределы измерений | Пределы допускаемой абсолютной погрешности* |  |
| --- | --- | --- |
|  | От 40 Гц до 500 Гц | От 500 Гц до 1000 Гц |
| 6,000 В | ±(0,9 + 3) | ±(1,8 + 3) |
| 60,00 В |  |  |
| 600,0 В |  |  |
| 1000 В |  |  |

Характеристики в режиме измерения силы постоянного тока:

| Пределы измерений | Пределы допускаемой абсолютной погрешности* |
| --- | --- |
| 60,00 мкА | ±(0,8 + 5) |
| 600,0 мкА |  |
| 6,000 мА |  |
| 60,00 мА |  |

Характеристики в режиме измерения силы переменного тока с электроизмерительными клещами:

| Пределы измерений | Частота | Пределы допускаемой абсолютной погрешности* |
| --- | --- | --- |
| Определяются типом клещей | От 45 Гц до 66 Гц | ±(0,9 + 3) |

Характеристики в режиме измерения электрического сопротивления постоянному току:

| Пределы измерений | Пределы допускаемой абсолютной погрешности |
| --- | --- |
| 600,0 Ом | ±(0,7 + 5) |
| 6,000 кОм |  |
| 60,00 кОм |  |
| 600,0 кОм |  |
| 6,000 МОм | ±(0,9 + 5) |
| 60,00 МОм | ±(1,5 + 5) |

Характеристики в режиме измерения электрической емкости:

| Пределы измерений | Пределы допускаемой абсолютной погрешности |
| --- | --- |
| 1,000 мкФ | ±(1,9 + 5) |
| 10,00 мкФ |  |
| 100,0 мкФ |  |
| 1,000 мФ |  |
| 10,00 мФ | ±(5 + 20) |

Характеристики в режиме измерения частоты:

| Пределы измерений | Пределы допускаемой абсолютной погрешности |
| --- | --- |
| 99,99 Гц / 999,9 Гц / 9,999 кГц / 99,99 кГц | ±(0,1 + 1) |

Характеристики в режиме измерения температуры с помощью термопары:

| Тип термопары | Диапазон измерений | Предел допускаемой абсолютной погрешности |
| --- | --- | --- |
| К | От -40°С до +400°С | ±(0,5 + 2) |

В комплекте с измерительными проводами и магнитным держателем.

- Источник питания постоянного тока 24 В.

- Антистатический комплект, в состав которого входит коврик на всю длину рабочего места, браслет тканевый с кнопкой 4 мм и шнуром 1,8 м, узел заземления.

- Тележка для транспортировки баллонов 5 л.

- Шкаф для 8 газовых баллонов ёмкостью до 5 л.

- Шкаф для документов с дверцами, 4 полки.

- Система безопасности, отсекающая линии подачи ПГС по нажатию одной кнопки.

- Количество стендов: 1

- Срок службы метрологического стенда: не менее 10 лет.

- Гарантийный срок: не менее 12 месяцев.

- Всё измерительное оборудование из состава стенда должно быть внесено в государственный реестр СИ и поставляться со свидетельством о поверке.